采购编号：XYJTJCCG[2022]053号

江阳区方舱隔离点、方舱医院建设项目（一期）医疗设备采购项目

询

价

文

件

中国·四川（泸州）

泸州兴阳建川实业有限公司编制

2022年8月

# 目 录

第一章 询价邀请公告	3

一、供应商须知前附表	5

二、总则	9

三、询价文件	12

四、询价响应文件	13

五、询价及评审过程	15

六、成交事项	16

七、合同事项	16

八、询价纪律要求	18

九、询问、质疑和投诉	19

十、其他	19

第三章 项目技术、服务及商务要求	20

一、技术要求	20

二、服务要求（实质性要求）	27

第四章 响应文件格式	29

一、报价函	31

二、资格证明材料	32

三、法定代表人授权书	33

四、分项报价表	34

五、承诺函	37

六、竞标人廉洁自律承诺书	39

七、供应商基本情况表	40

八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	41

九、商务、技术、服务要求应答表	42

十、报价产品技术参数表	44

十一、类似业绩表（可不填）	53

第五章 保证金退还申请书	54

第六章 评审方法	55

一、询价程序	55

二、评审程序、评审方法、评审标准	55

三、评审纪律	57

第七章 采购合同（草案）	58

# 第一章 询价邀请公告

根据公司生产经营需要，拟对 江阳区方舱隔离点、方舱医院建设项目（一期）医疗设备 项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：XYJTJCCG[2022]053号。

2.采购项目名称：江阳区方舱隔离点、方舱医院建设项目（一期）医疗设备。

3.采购人：泸州兴阳建川实业有限公司。

4.服务期限（工期）：接到采购人通知后7天内全部交货并完成安装调试。

二、资金情况

资金来源及金额： 企业自筹 资金，最高限价为  653.28万 元。

三、采购项目简介：

江阳区方舱医院建设，需采购安装一批医疗设备，满足使用条件。（具体要求详见询价文件第三章）

四、供应商邀请方式

在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州兴阳投资集团有限公司网站http://www.xytzjt.cn/上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力的法人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

若采购产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表或备案登记表；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或医疗器械经营许可/备案凭证 。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

1.被兴阳集团列入不诚信供应商库的供应商，禁止报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被兴阳集团列入不诚信供应商库的，视同联合体被兴阳集团列入不诚信供应商库。

2.为本采购项目提供前期设计、规范编制等服务的供应商，不得参加本次采购。供应商为采购人在确定采购需求、编制询价文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为询价文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、询价文件获取方式、时间、地点：

询价文件在泸州兴阳投资集团有限公司http://www.xytzjt.cn/网站上公布并免费获取，请有意参加竞价的供应商自行下载，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2022年8月12日9:00（北京时间）。

九、递交响应文件方式：

本次采购只接受现场递交的响应文件。现场递交的响应文件（1正1副）必须在递交响应文件截止时间前送达询价开标地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接待。

本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、询价开标地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（泸州市江阳区张坝桂圆林景区西大门综合楼2F-F02会议室）。

十二、联系方式

采购人：泸州兴阳建川实业有限公司

通讯地址：江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F

联系人：蔡女士

联系电话：0830-6522694

监督电话：0830-6522169/6522176

2022年8月8日
第二章 询价须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制； 本次采购采取公开的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算： 653.28万元； 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价： 653.28万元； 所报总价不得超过本项目最高限价，否则报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | 不接受 |
| 5 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评审过程中，询价小组认为供应商的报价或分项报价明显低于其他通过资格性审查供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组应当要求供应商在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就其提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，询价小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、财务状况报告、与其他供应商比较情况等就其书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，询价小组应当（有权）将其报价作为无效报价处理。 |
| 6 | 询价响应文件包括 但不限于 | 营业执照副本复印件；法定代表人授权书；法定代表人和授权代表身份证复印件；供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价表；保证金退还申请书（如有）；询价保证金交款凭证（如有）；竞选人认为有必要提供的有利于自身竞价的其他资料。（以上资料均加盖单位公章）具体格式详详见第四章。 |
| 7 | 询价响应文件要求 | 1.按询价响应文件要求编写，并签字盖章。 2.只能一次报价，报价结果唯一。 3.以“元”为单位。 4.报价保留 2 位小数（小数位数不作为废标条件）。 |
| 8 | 结果确定 | 最低价（总价）成交，报价相同的，采购人随机抽选。 |
| 9 | 询价结果公告 | 询价结果在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州兴阳投资集团有限公司http://www.xytzjt.cn/网站上公告。 |
| 10 | 询价保证金 | 金 额：人民币100000元（大写： 壹拾万元整） （注：询价保证金收取额不能超过采购项目预算金额的2%）。 交款方式：转账； 收款单位：泸州兴阳建川实业有限公司。 开 户 行：工行泸州分行城西支行。 银行账号：22160101040018899。 交款截止时间：递交响应文件截止时间前。（必须在银行转帐单备注栏注明：“ 江阳区方舱隔离点、方舱医院建设项目（一期）医疗设备采购询价保证金”）。 联系人：张女士 联系电话：0830-6522205。 （询价保证金的交纳以银行到账时间为准）。 |
| 11 | 履约保证金 | 金额：人民币100000元（大写： 壹拾万元整）。 （注：履约保证金收取不能超过采购合同金额的10%）。 交款方式：转账（必须由申请人基本账户转出） 收款单位：泸州兴阳建川实业有限公司。 开 户 行：工行泸州分行城西支行。 银行账号：22160101040018899。 注：成交人的询价保证金转为本项目的履约保证金。 |
| 12 | 询价文件咨询 | 联系人：蔡女士 联系电话：0830-6522694 |
| 13 | 询价过程、结果工作咨询 | 联系人：蔡女士 联系电话：0830-6522694 |
| 14 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州兴阳投资集团有限公司http://www.xytzjt.cn/网站上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到泸州兴阳建川实业有限公司领取成交通知书。 联系人：张女士 联系电话：0830-6522205。 |
| 15 | 供应商询问 | 由□采购人 兴阳集团招投标采购中心负责答复。 联系人：蔡女士。 联系电话：0830-6522694。 |
| 16 | 供应商质疑 | 对询价文件、询价过程、询价结果的质疑由兴阳集团招投标采购中心负责答复。 联系人：蔡女士。 联系电话：0830-6522694。 注：参照《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出询价文件、询价过程、询价结果的范围。 |
| 17 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：泸州兴阳投资集团有限公司。 联系人： 张先生、郭先生 。 联系电话：0830-6522169、6522176。 联系地址： 江阳区张坝桂圆林西大门综合楼。 邮政编码：640000。 注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 18 | 报价有效期 | 投标截止后90天。 |
| 19 | 询价截止时间 | 2022年8月12日9:00（北京时间） |
| 20 | 签订合同 | 领取成交通知书并接到采购人通知后10天内签订合同；否则，视为成交供应商放弃成交，没收保证金，询价人另行确定成交人或重新询价。 |
| 21 | 供货（工期）时间 | 接到采购人通知后7天内全部交货并完成安装调试 。 |
| 22 | 询价开标地点 | 泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F-F02会议室） |
| 23 | 询价文件数量 | 响应文件正本1份，副本1份。 |
| 24 | 监督电话 | 0830-6522169/6522176 |

询价文件其他描述与本表不一致的，以本表为准。

## 二、总则

1.适用范围

1.1 本询价文件仅适用于本次询价所叙述的货物/服务/工程采购。

1.2 本询价文件的解释权归采购人所有。

2.采购主体

2.1本次询价的采购人详见第一章询价邀请公告 。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了询价文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4. 询价费用（实质性要求）

无论询价过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加询价活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，以其中通过资格审查且报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；报价相同的，由询价小组自主采取公平、择优的方式确定一个供应商参加询价，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

5.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购单位工作人员，不得参与本项目采购活动。

5.6同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指询价小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性询价（实质性要求）

是否接受联合体详见供应商须知前附表。

6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体参加询价，以一个供应商的身份参加询价。以联合体形式参加询价的，联合体各方均应当符合第一章第五条第一款第1项至第6项规定的条件，联合体各方中至少有一方符合第一章第五条第一款第7项规定的特定条件。

6.2 联合体各方之间应当签订联合体参加询价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参加询价的，应在响应文件提供联合体协议原件。

6.3 联合体应当确定其中一个单位为询价的全权代表，负责参加询价的一切事务。

6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.6以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

7.询价保证金（实质性要求）

7.1 供应商必须以人民币为计量单位提交询价文件规定数额的询价保证金。联合体询价的，可以由联合体的一方或者共同提交询价保证金，以一方名义提交询价保证金的，对联合体各方均具有约束力。

7.2 未按询价文件要求在规定时间前交纳规定数额询价保证金的响应文件无效。

7.3 供应商所交纳的询价保证金不计利息。

7.4 未成交供应商的询价保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的询价保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购人不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

7.5发生下列情形之一的，采购人将不予退还询价保证金：

（一）在询价文件规定的询价截止时间后撤回询价的；

（二）在采购人确定成交人之前放弃成交候选资格的；

（三）成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；

（四）由于成交人的原因未能按照询价文件的规定与采购人签订合同的；

（五）由于成交人的原因未能按照询价文件的规定交纳履约保证金的；

（六）供应商提供虚假资料的；

（七）询价有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交询价响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于询价文件规定的期限，但不得短于询价文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非询价文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、询价文件

10．询价文件的构成（实质性要求）

10.1 询价文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是询价的重要依据。询价文件用以阐明询价项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解询价文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读询价文件的全部内容，按照询价文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 询价文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对询价文件进行澄清或者修改。

11.2 采购人对已发出的询价文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了询价文件的供应商，同时在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州兴阳投资集团有限公司网站http://www.xytzjt.cn/上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购人需要对询价文件进行澄清或者修改的，可以在开标截止时间1个工作日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在询价文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取询价文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取询价文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

## 四、询价响应文件

13.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照询价文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或询价过程中澄清。

14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15．计量单位（实质性要求）

除询价文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次询价项目的报价货币为人民币，报价以询价文件约定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行询价文件第七章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的询价文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1参加询价的供应商应按照询价文件的要求，准备响应文件。响应文件份数详见供应商须知前附表，封面上标注“正本”、“副本”字样；所有响应文件须注明询价通知编号、项目名称和供应商名称。

18.2响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。副本可采用正本的复印件。

18.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

18.4（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

19.响应文件的密封和标注（电子邮箱递交的除外）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

20.响应文件的递交

20.1供应商应在询价文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达询价开标地点，现场递交响应文件；如采用邮件报价方式递交响应文件的，按询价文件要求递交。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

20.2本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其询价保证金将按“第二部分供应商采购须知7”的相关规定被没收。

21.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、询价及评审过程

22. 询价小组的组建按本文件第六章的规定进行。

## 六、成交事项

23.确定成交供应商

23.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

23.2 供应商成交后，拒绝领取成交通知书的，询价采购单位将于成交供应商确定之日起2个工作日内采取邮寄、快递方式按照成交人响应文件中的地址发出成交通知书。

23.3 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

23.4采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商提供虚假材料；

（4）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24.信用记录查询

24.1被兴阳集团列入不诚信供应商库的供应商，禁止报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被兴阳集团列入不诚信供应商库的存在不良信用记录的，视同联合体被兴阳集团列入不诚信供应商库）。

## 七、合同事项

25.签订合同

25.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 询价文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

25.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

25.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

25.5

询价文件、成交供应商提交的响应文件、询价中的报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26.合同分包（实质性要求）

26.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

26.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

28.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

29.履约保证金（实质性要求）

29.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

29.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

30.合同公告

/。

31.合同备案

/。

32.履行合同

32.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

33.验收

33.1本项目采购人将参照相关法律法规以及合同的要求进行验收。

33.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收单到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能给予失信行为记入兴阳集团不诚信供应商库。

34.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 八、询价纪律要求

35.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询价过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照询价文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

## 九、询问、质疑和投诉

36.询问、质疑、投诉的接收和处理参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 十、其他

37.本询价文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本询价文件不再做调整。

38.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章 项目技术、服务及商务要求

## 一、技术要求

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 所需数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方舱CT | 1、扫描架孔径≥70cm 2、颅脑轴扫最薄扫描层厚≤0.6mm 3、轴向扫描探测器单圈最大覆盖宽度≥22mm 4、螺旋扫描探测器单圈最大覆盖宽度≥22mm 5、最大螺距≥2 6、探测器Z轴排列数，每圈扫描层数≥32排，≥32层 7、探测器单元Z轴最小尺寸≤0.6mm 8、探测器Z轴总宽度≥22mm 9、每排探测器单元数≥860个 10、探测器物理单元总数≥34000个 11、探测器采样率≥4670views/圈 12、最小球管电压≤70KV 13、最小可调管电流≤10mA 14、球管电压可调档位数≥5档 15、球管小焦点（IEC 60336/2005）≤0.7mm×0.8mm | 1 |
| 2 | 五分类血液分析仪 | 1、检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式 2、样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl 3、CRP线性范围：0.3~300mg/L 4、CRP检测采用全血细胞体积校正技术，包含红细胞压积、白细胞压积、血小板压积，保证CRP检测的准确性 5、具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件 6、室间质评：生产厂家具备其参考测量能力获得中国合格评定认可委员会（CNAS）认可的标准化实验室，并经过ISO/IEC 17025、ISO15195、以及CNAS特定认可，提供证明材料 7、结果互认：同品牌系列血球产品在四川省内三甲医院装机用户超过10家，以方便检验结果的区域间互认。 | 1 |
| 3 | 全自动尿液分析仪 | 1.尿液分析工作站组合形式：尿液分析流水线或尿液干化学有形成分分析一体机 2. 工作原理：采用数字成像自动识别技术，进行尿液有形成分分析，采用光电比色法和折射法对尿液化学成分及理学项目进行检测， 3.一次吸样可完成有形成分和干化学项目的检测； 4. 检测项目：干化学测定参数≥12个，尿有形成分测定参数≥11项 | 1 |
| 4 | 全自动生化分析仪 | 1、分析速度：比色恒速800T/H，选配ISE速度可≥1200T/H 2、常规样本位：≥189个，其中冷藏样本位≥20个 3、温控方式：采用非水浴、油浴方式恒温，以便于后期无需添加任何恒温液和抑菌剂等，有效降低维护和保养成本，反应温度控制在37℃±0.1℃ 4、最小反应体积：≤80μl 5、支持HbA1c全血测试功能 6、配套系统：具有原厂生产的完整配套生化试剂、校准品、质控品，原厂配套有注册的试剂项目≥60个与原厂配套有注册的校准品项目≥32项（提供原厂注册证）,并提供溯源性证明文件，保障结果具有溯源性 | 1 |
| 5 | 全自动凝血分析仪 | 1、测试原理：凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法，提供三种光学检测波长供选择 2、测试项目：PT、APTT、TT、FIB、各种凝血因子、HEP、LMWH、PC、PS、AT-Ⅲ、FDP、D-Dimer等 3、加样针：试剂针、样品针双针独立，均具有液面感应功能；试剂针快速预温，具有自动温度补偿功能，保持试剂温度恒定 4、接口方式：RJ45、USB、RS232、RS485接口任选，实现仪器控制功能 5、测试功能：任意项目自由组合，测试项目智能排序，具有异常标本自动重测，自动再稀释、自动预稀释，自动校准曲线等功能 | 1 |
| 6 | 床旁血气分析仪 | 1、测量原理：干式电化学法、交流阻抗法。 2、测试参数：一张测试卡测出至少包含PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu等≥10项直测参数。 3、计算参数：至少包含cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等≥24项。 4、数据管理：仪器可自动存储≥9900个病人结果，连接POCT数据管理系统，同时可以与网络连接，规范病例数据的管理。 5、至少提供两种9项试剂盒。 | 1 |
| 7 | 化学发光检测仪 | 1、测试原理：辉光型化学发光，最长发光时间>20H； 2、进样仓：轨道式进样，最多可同时放入300个样本，可以连续添加样本； 3、仪器试剂位≥35个； 4、加样针技术:采用钢针加样，样本针携带率≤0.01‰，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能； 5、反应盘恒温采用恒温槽固体直热，日常免维护保养； 6、该品牌厂商实验室获得CNAS认证，符合 17025，15195认证标准。 7、拓展功能：支持与同品牌化学发光产品、及生化产品扩展互连 8、检测灵敏度高，TSH检测限至0.005mIU/L，功能灵敏度＜0.02mIU/L，为第三代TSH | 1 |
| 8 | 双目显微镜 | 1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准 45mm。 2、照明系统：20000 小时寿命 LED 光源 3、防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 | 1 |
| 9 | UPS | 1、转换时间 零中断 2、≥30KW/H | 1 |
| 10 | 纯水系统 | 1、制水量：≥200L/h； 2、纯化水水质：电导率≤0.1μs/cm（在线监测），微颗粒＜1个/ml，吸光度＜0.001，蒸发残渣＜1.0mg/L,重金属＜0.1ppb。 3、控制面板：控制面板具有，纯水电导、纯化水电导、预处理后压力、膜前压力、膜后压力、恒压压力、浓水流量、纯水流量等仪表。 4、预处理采用增强型玻璃钢罐体，全自动再生功能，无需人员看守。使用周期可长达两年。5、预处理系统拥有及时再生功能，根据实际需求可以进行手动及时再生。 6、系统具有自动冲洗功能。采用物理冲洗，能够最大程度清洗反渗透膜的表面，延长膜的使用寿命。 | 1 |
| 11 | 高速离心机 | 1、全钢制结构，不锈钢内腔。具有自动平衡功能。 2、设 RCF 键，自动计算 RCF 值 3、具有快速升速，快速降速功能，最快升速时间为 20秒，最快降速时间主 18秒，可以选择不同的升降速时间。 4、最大转速≥16000 r/min 5、最大相对离心力≥20000×g 6、转速精度稳定在±30r/min | 1 |
| 12 | 低速离心机 | 1、最高转速 ：5000 r/min 2、最大离心力 ：5200 Xg 3、最大容量：4X250ml | 1 |
| 13 | 全自动粪便分析仪 | 1、检测方法：经典光学显微镜形态学镜检法 2、检测项目：粪便常规（含寄生虫）及隐血、转铁蛋白、钙卫蛋白、轮状病毒、腺病毒、胃幽门螺旋杆菌等项目检测 3、样本位：不小于50个样本位 4、旋转式机械搅拌并结合气动混匀法，充分混匀标本，提高检出率。 5、全密封，标本做完后，也能密封；能机械搅拌； 6、全自动光学显微镜，无需人工操控 | 1 |
| 14 | 生物安全柜 | 1、过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% 2、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； 3、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； 4、超大4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； 5、脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； | 1 |
| 15 | 高压灭菌锅 | 1.额定工作压力0.23Mpa； 2.容积≥75L，内排式； 3.使用温度105～136℃； 4.灭菌腔体、灭菌提篮均为不锈钢304材质制成； 5.具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行； 6.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示； | 1 |
| 16 | 加样枪 | 1.旋转活塞按钮即可选择分液量； 2.单通道量程范围：需包含1-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL各1套； | 10 |
| 17 | 扫码盒 | 1、卓越的屏幕码识读性能 采用自主研发的核心解码技术，可快速识读各类贴膜的大数据量屏幕条码。 2、超大识读窗口 超越同等级产品的识读窗口尺寸。 3、散射式补光 仿照自然光源，光线柔和，照明均匀，亮暗反差缩小，可快速识读最高/低亮度的屏幕条码。 | 10 |
| 18 | 实验台 | 定制 | 15 |
| 19 | 医用储藏冰箱 | 1.样式：立式； 2.容积≥250L； 3.采用微电脑控制系统，温度数字显示； 4.精准的电子温度控制，精度≤0.1℃； 5.箱内温度控制在2～8℃范围内；万向脚轮设计，独立调平地脚； 6.具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能； | 2 |
| 20 | 低温冰箱 | 1.样式：立式； 2.容积≥270L； 3.采用微电脑控制系统，温度数字显示； 4.精准的电子温度控制，精度≤0.1℃； 5.箱内温度控制在-10～-25℃范围； 6.具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能； | 1 |
| 21 | 超低温医用冰箱 | 1.样式：立式，容积：≥340L。 2.耗电量：≤12kW.h/24h，噪音值：≤55dB。 3.温度范围： -40～-86℃。 4.内部材料：304不锈钢板。保温材料：无CF高密度聚氨酯发泡材料，厚度≥150mm； 5.内门：≥2 扇，材质为304 不锈钢。内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡材料； 6.搁板：≥3 层,材质为 304 不锈钢，隔板挂条带刻度，可调节高度； 7.把手：外门≥1个可拆卸式大门把手； 内门≥2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。检测孔：≥1 个，直径为≥25mm；门封条： 整机共设计门封条数量≥4 层，可耐受-86℃环境温度； | 1 |
| 22 | 彩超 | 1、用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 2、控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，前后拉升≥35cm，上下移动≥30cm。 3、触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。 4、可支持内置电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声检查。扫查时间≥90/200分钟。电池可徒手拆卸和安装。 5、无需开机，即可在控制面板上显示电池的剩余电量 6、穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度 7、自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。 8、支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释。 | 1 |
| 23 | 动态血压记录仪 | 1、支持长达24小时以上的长时间记录。具备智能打气功能，动态血压自动检测测量时的运动强度，如果运动幅度大，会等稍微运动幅度小的时候再进行测量。 2、血压数据可回放至动态心电分析软件内，实现动态血压、动态心电数据二合一报告。 3、小时动态血压数据编辑及统计功能。数据可回放至动态心电系统，对24小时动态血 压数据及心电图数据同步显示。 4、动态血压软件带加密锁，确保病例的稳定及安全性。 | 1 |
| 24 | 动态心电图机 | 1、内置起搏器信号采集电路，十二道、三通道均可独立检测起搏器信号； 2、最高采样率≥10000Hz，内置起搏器检测；可采集最小脉宽≥0.1ms，最小幅值≥2mv的起搏器信号；采用SD卡存储心电数据，SD卡容量为≥4Gbyte；记录时间可选24、48小时记忆模式； 3、记录盒内置电池电量检测和导联脱落检测电路，当电池电量不足或者导联线脱落时，采用蜂鸣器和指示灯的方式报警；导联线采用嵌入式设计，连接正常时记录盒可自动开始记录； | 1 |
| 25 | 听诊器 | 1、插入式，2个听头，由扁头和钟形听诊头组成 | 25 |
| 26 | 电子血压计 | 1、测量范围：0mmHg-299mmHg(0kpa-39.9kpa) 2、脉搏数：40次/分-180次/分，精度：±5% | 5 |
| 27 | 简易呼吸器 | 1、选用规格 成人＞30kg 2、限压阀压力 60cmH2O 3、吸气/呼气阻抗 ＜5cmH2O | 5 |
| 28 | 脉搏血氧仪 | 1、具有血氧饱和度数值显示。 2、具有脉率数值、棒图显示。 3、具有脉搏波形显示。 | 5 |
| 29 | 无创呼吸机 | 1、适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面。能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气； 2、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能； 3、采用≥15.6 英寸彩色 TFT 电容触摸屏，分辨率 1920*1080，支持手势操作，支持无菌手套操作； 4、屏幕显示：多至 5 道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示； 5、智能同步技术，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度能够自动调节， 同时支持手动调节吸气触发和呼气切换 6、可同时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量； 7、吸气正压设置范围：4～50cmH2O； 8、潮气量设置范围：50ml～2500ml； 9、吸气时间：0.2～5s； | 1 |
| 30 | 转运呼吸机 | 1、具备中文语音导航和报警功能。 2、具有一键通气功能，可快速设定幼儿、儿童和成人模式 3、吸呼比：至少包含8:1 ～ 1:8可调。 4、潮气量：50mL ～2200mL。 | 1 |
| 31 | 振动排痰仪 | 1、主要构成：由一台主机、二套传动系统和二套动力输出装置（即治疗头）等组成。 2、结构形式：不可分拆的柜机推车式。一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。 3、输出路数：一路C型标准传动形式，一路X型轻便传动形式。标准传动形式：动力头外径尺寸90mm，配备6种不同型号的治疗头。轻便传动形式：动力头外径尺寸50mm，配备5种不同型号的治疗头。传动动力头偏心距：轻便型1.7mm±1mm；标准型3mm±0.5mm。伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。工作模式：手动模式和自动程序模式。手动模式频率范围：标准型传动形式为10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz。轻便型传动形式为10Hz～30Hz，频率连续可调，步距为1Hz。 4、电磁兼容性：治疗仪电磁兼容性能符合YY0505-2012 的相关要求。 | 1 |
| 32 | 亚低温治疗仪 | 1、输入功率：降温≤400VA；升温≤600VA；体温设置：四档可选，分别为33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃；水温设置：四档可选，分别为4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃；初次制冷时间：从25℃降至10℃≤20min； 2、采用压缩机；制冷量：≥800W；降温速度：每分钟≥1℃ ； | 1 |
| 33 | 可视喉镜 | 1、可兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接； 2、内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放； 3、手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号至少包含：婴幼儿型、儿童型、成人型、成人大号型； | 2 |
| 34 | 单通道注射泵 | 1、注射器规格：可自动识别5 mL 、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器。内置29种注射器品牌，自定义一种。 2、输注量范围：0ml～9999ml，速率范围：0.1-1500ml/h，＜1000ml以0.1ml步进，＞1000ml以1ml步进。流速误差：±2%，注射模式：简易模式、速度模式、时间容量模式、体重模式 3、报警功能：外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误 | 2 |
| 35 | 双通道注射泵 | 1、快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。 2、注射精度：±2%（注射器误差不大于1%），注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式，双操作输入模式：按键和穿梭键，六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min。 3、阻塞灵敏度：高中低三档可选择，分别为：0.02MPa~0.07Mpa；0.05MPa~0.10MPa；0.08MPa~0.14Mpa。工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：20%～90%；存储环境温度：-20℃~﹢55℃，相对湿度：不超过93% 无凝露； 4、电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行。整机功耗：≤30VA。 | 2 |
| 36 | 输液泵 | 1、泵送方式：指状蠕动式；输液器规格：标准PVC输液器；八档设计，同时记忆不少于八种输液器参数；输液速度：1-1300ml/h；流速增量：流速1000ml/h以下，可按0.1ml/h递增或递减；1000ml/h以上，可按1ml/h递增或递减；输液精度误差：普通输液器±5%，输液量精度误差可调；泵内独有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%； 2、液晶屏和数码管双显示，液晶屏显示阻塞灵敏度状态，输液器选择档位，电池剩余电量显示，输液速度及预置量；全数字键盘输入；输液增量：预置量1000ml以下，可按0.1ml递增或递减；1000ml以上，可按1ml递增或递减；输液模式：毫升/小时；滴数/分；按时间“完成”输液量；KVO（保持血管畅通）流速：1-5ml/h 3、声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、遗忘操作、滴数报警；其他功能：输液累计量显示；交直流自动转换；快排功能；报警声消除；开机后一段时间无任何操作，声音发光报警提示功能。气泡探测方式：超声波检测式。具有护士呼叫接口。泵片上具有四个定位钉，防止输液器长时间运行跑偏。电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时，可选配救护车车载电瓶。 | 2 |
| 37 | 不锈钢治疗台 | 1.治疗台分为上柜与下柜两部分 1.1 上柜规格尺寸：1800×350×950（±5）mm； 1.2 下柜规格尺寸：1800×700×850（±5）mm。 2.整体材料均为不锈钢304材质。台面及柜门材料厚度≥1.2mm,其余采用材料厚度≥1.0mm。 3.上柜共三层，上两层为封闭层，柜门镶嵌≥5mm厚透明浮法玻璃；下层为开放层，层高≥300mm。 4.台面下方设四只抽屉。 | 5 |
| 38 | 不锈钢液体柜 | 1.规格尺寸：950×400×1800（±5）mm。 2.整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作。 3.柜体内有六层，每层均用25×13×1mm，304不锈钢矩管焊接支撑。 4.每隔层额定载荷≥30KG。 | 5 |
| 39 | 不锈钢器械柜 | 1.规格尺寸：950×400×1800（±5）mm 2.柜体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作。 3.柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚度5mm。玻璃周围嵌入防震胶条。 4.柜门材料采用≥1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作。 5.柜体内设五层，其中有三件隔板为活动，根据需要上下调节。 | 5 |
| 40 | 输液车 | 1.规格尺寸：735×450×820（±5）mm。 2.整车二层，上台面离地高度≥850mm，下台面离地高度≥190mm，上下台面均设护栏。 3.立柱采用壁厚≥1.2mm不锈钢矩管制作，台面及抽屉采用≥1.0mm厚不锈钢冷轧钢板整体一次拉伸成型。 4.输液瓶挂钩架框架材料采用≥φ22×1.0mm不锈钢圆管，挂钩材料采用≥φ6mm不锈钢冷拔圆钢，挂钩数量≥7个。 | 5 |
| 41 | 污物回收车 | 1.规格尺寸：560×560×850（±5）mm。 2.四只支撑主立柱采用≥φ25×1.2mm不锈钢管制作。 3.上下框采用≥φ25×1.2mm不锈钢焊管弯制成型，采用圆弧过渡。 4.配置4只≥φ100mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车。 5.整车不锈钢材质均为304材质。 | 5 |
| 42 | 不锈钢护理车 | 1.规格尺寸：960×550×840（±5）mm。 2.主管采用≥φ25×1.2mm，304不锈钢焊管弯制成型，连接管采用≥φ22×1mm，304不锈钢焊管。 3.台面材料采用≥1.0mm厚，304不锈钢冷轧板制作。台面护栏采用≥φ10mm不锈钢圆管制成。 4.配置4只≥φ100mm静音防缠绕脚轮，其中2只脚轮配置刹车。 | 5 |
| 43 | 不锈钢治疗车 | 1.规格：735×450×850（±5）mm。 2.上台面离地高度≥850mm，下台面离地高度≥190mm。 3.四只立柱采用≥￠25×1.2mm不锈钢圆管制作。台面采用≥1.0mm厚不锈钢冷轧钢板整体一次拉伸成型。护栏采用≥￠9.5 mm不锈钢焊管弯管成形，用立柱连接组装。 4.两只抽屉采用≥1.0mm厚不锈钢冷轧钢板整体折弯后组焊成型。 | 5 |
| 44 | 急救车 | 1.规格尺寸：682×460×925mm±5mm。 2.台面采用ABS工程塑料注塑成形，镶嵌不锈钢304冷扎板。 3.四只支撑立柱采用铝合金型材制作。 4.左侧面配抽拉式台板。 | 5 |
| 45 | 病历车 | 1.规格尺寸：640×395×1430（±5）mm。 2.整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作。 3.病历夹推车配有安全锁。 4.配置4只≥φ100mm静音防缠绕脚轮，其中2只脚轮配置刹车。 5.该车能同时存放≥60位病历夹，病历夹滑条采用工程塑料。 | 8 |
| 46 | 不锈钢输液架 | 1、材质：不锈钢201材质，上管25mm，内管16mm，下管32mm 2、管材带有激光刻度， 3、底座钢板材质外加 ABS防尘罩，直径50cm | 20 |
| 47 | 移动式空气消毒机 | 1、消毒原理：物理过滤方式协同紫外线进行消毒； 2、最大消毒体积：100m3；消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%，符合卫生部消毒技术规范（2002年版）的要求； 3、机外紫外线泄漏≤0.1uw/cm2，空气中的臭氧量≤0.002mg/m3；灯管寿命≥5000（h）； 负氧离子释放量≥6*106个/cm3；电源电压：220V±22V 50Hz±1 Hz；输入功率≤220VA； 4、大屏幕显示屏，可显示工作状态、时钟、时段和报警提醒，用户使用可一目了然，机器触摸操作屏及遥控器都可对机器进行操作及设置；累计工作时间自动记录，累计时间功能分为灯管累时和滤网累时； 5、推拉式手柄，配置四个医用静音脚轮使整机灵活移动，维护保养简单，只需打开前盖板即可轻松更换灯管及过滤网。 | 20 |
| 48 | 壁挂式空气消毒机 | 1、最大消毒体积：100m3；消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.95%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%，符合卫生部消毒技术规范（2002年版）的要求。 2、机外紫外线泄漏≤0.1uw/cm2，空气中的臭氧量≤0.02mg/m3；灯管寿命≥5000（h），负氧离子释放量≥6*106个/cm3；电源电压：220V±22V 50Hz±1 Hz；输入功率≤180VA。 3、风速高中低可调；风向多角度可调，循环风量≥950m3/h；机器自带紫外线故障检测功能和紫外线强度显示功能，灯管损坏时自动提醒；超静音轴流风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤50dB； 机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择。 4、大屏幕显示屏，可显示工作状态、时钟、时段和报警提醒；具有遥控功能；累计工作时间自动记录，累计时间功能分为灯管累时和滤网累时；维护保养简单，只需打开前盖板即可轻松更换灯管及过滤网； | 15 |
| 49 | 紫外线消毒车 | 1、紫外线消毒车为手推移动式消毒车。 2、灯臂角度可以调节，能在0～180度任意摆动定位。 3、该消毒车采用双30W直管型紫外线杀菌灯进行消毒。 4、紫外线波长：253.7nm。单支紫外线灯管的强度：≥150uw/cm2（一米距离处测量）。 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值＞3.00。 | 5 |
| 50 | 医疗废物收集车 | 1、材质：1.0mm厚及以上，不锈钢材质，耐腐蚀。 2、全车防水设计，全身可水洗可淋雨操作；工作温度范围 -10~45℃，工作湿度范围 20%~80%；设备载重：最大载重≧200Kg，设备工作正常； 3、储存收集全过程数据，包括实时收集全部数据（收集人员、交接人员、科室、类型、重量、数量、唯一编码、收集与入库时间等信息）、收集过程录像。 4、包含医废回收信息系统：要求与四川省卫生监督综合在线监测软件平台实现完全对接，不开发新的平台。含2年内所有硬件、软件的维护保养、零配件维修、软硬件系统升级、4G网卡数据流量、热敏纸、打印耗材、各种标签等一切软硬件相关费用 | 1 |
| 51 | 床单元消毒机 | 1、消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对自然菌的杀灭对数值≥1.00。采用医用静音脚轮。紫外线泄漏量≤1μW/cm²；机器开启抽真空模式时，对排除的空气中的自然菌的杀灭率＞90% 。 2、外壳采用优质阻燃复合材料ABS工程塑料，表面光滑易擦拭。机器具有抽气功能，抽出被褥内部的空气，在充臭氧时才能使臭氧完全渗透至被褥内部。臭氧能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。 3、机器抽空床袋内空气时，管路内空气经紫外线灯管消毒后排出。不锈钢陶瓷臭氧发生器。机器采用新型臭氧解析技术，二级式解析器快速分解臭氧。机器可对一张床位消毒，也可同时对两张床位消毒。 4、消毒过程微电脑控制，工作模式分别为[快速]、[常规]、[终末]、[自定义]，自定义模式下可对机器的每个工作步骤分别进行设定并自动记忆，定时范围为1-99分钟。 | 2 |
| 52 | 对讲机 | 1、频率范围：400-470MHz，不少于16个信道。 2、外形尺寸≦260mm*60mm*34mm，重量≦210g（含电池和天线） 3、应具有CTCSS/DCS编解码功能。 4、智能省电功能，能有效延长通话时间、待机时间。 | 20 |
| 53 | 拖线板 | 1.普通。三孔 | 25 |
| 54 | 轮椅 | 1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准。 2.手驱动后轮；配高强度工程塑料圈。车架材质采用铝合金材质，铝管直径22mm、壁厚2mm，表面环保烤漆处理，可折叠；座宽40-47cm，座深≥ 44.5cm，座高≥50cm，靠背高≥44.5cm，座垫到扶手高≥28cm，轮椅总宽≥65cm，轮椅总长≥103cm，轮椅总高≥90cm，折叠后宽度≥26cm，载重≥100kg；座背垫软座，采用600D牛津布（内填充30D的海绵，加厚衬布）； | 2 |
| 55 | 平车 | 1.规格尺寸：1900×540×710（±10）mm。车垫规格尺寸：1690×540×30（±10）mm。活动担架面采用厚度≥1.0mm的304不锈钢冷轧板制作。下架连接板厚度≥3.0mm不锈钢冷轧板，支撑柱采用厚度≥1.2 mm不锈钢焊管制作。 2.车分上下架，上架为活动移动架；下架为车架，下架对角配有输液架插孔。下架两侧带有旋转护栏，护栏锁紧机构可靠。配置四只φ125 mm带刹车静音脚轮。车垫采用人革皮，内置高密度泡沫。 | 2 |
| 56 | 抢救车 | 1.外形尺寸：670×480㎜×970（±5）㎜。 2.主体材料采用塑钢结合，台面采用工程塑料制成，工作台面使用尺寸615×425（mm）。抽屉采用三节式滚珠导轨.分离式结构，抽斗可取出。每层抽屉内设活动隔条，第一层小抽屉内径480×375×60mm ，第二至第五层抽屉内径为480×375×125mm。配置四只4寸φ100mm静音脚轮，对角刹车。 | 2 |
| 57 | 抢救床 | 1、规格尺寸：1930×660×（510~850）±10mm 。安全工作载荷≥170KG。背部升降系统：背部升降采用高质量静音气弹簧控制，背部升降0~70°。高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。床板：PP树脂成型制品。框架：采用钢制/部分铝制品制成。 2.护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，高度300mm，可水平固定，增加床体宽度；具有双安全锁，防止误操作。护栏板上设有角度显示；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落。铝压铸一体成型护栏支架。脚轮：四只直径150mm的中控锁带防缠绕功能脚轮。四角都有脚轮控制系统，中控刹车连动杆采用一体化圆管成型。独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态（踏杆离地高度70mm，通过性更好），克服运送过程中的惯性作用力，有效控制前进方向。 | 2 |
| 58 | 治疗车 | 1.规格尺寸：735×450×850（±5）mm。额定载荷：台面为≥60Kg，抽屉为≥10Kg。整车分为三层，中间层为活动网格。上台面离地高度为850mm，下台面离地高度为190mm。上下台面有护栏，可防止东西滑落。 | 3 |
| 59 | 医用病床 | 1、配置：ABS床头板，碳钢床体，铝合金护栏，床脚带脚轮，餐桌板和床垫。 2、床头床尾采用ABS高级工程塑料一次性吹塑成型，床头锁紧件全部采用钢件，对称式快速插座，可快速拆卸。床头中间扣板颜色为天蓝色，采用对扣式防脱落结构原理，床尾带透明病例牌。 3、床框采用30×70×1.2优质矩管制作而成，床面板采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板模具一次冲压拉伸成型， 具有多孔设计，便于透气，兼有防滑功能。四周采用方管做加强骨，整床承载力度高，造型美观床体对角带输液架插孔。 4、铝合金护栏采用专用铝型材料厚达1.2mm，护栏自锁机构隐藏式枪把，D型铝合金扶手，表面硬化处理；六支铝合金护栏支柱，耐磨，不易变形，可收缩平放，单触点式手柄操作，升降灵活安全。 5、额定载荷：床面为135Kg。背部调节范围0º-75º±5°，腿部升起角度0º-40º±5°可任意调节。 6、与病床配套床垫：垫面材料为防水透气布料，内衬材料底层为3CM天然椰棕成型垫，面层为4CM厚高密度海棉，耐磨，耐用。床垫各段安装拉链，方便随时拆洗或更换床垫套。 | 102 |
| 60 | 病床床头柜 | 规格：480*470*750mm±10mm 1.整体采用优质ABS工程塑料注塑成型后装配而成，结实、耐用，不变形、不易变色，材料强度高。 2.床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成。 3.柜体正面形状为圆弧状，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围在90 度。 4.柜门与柜体的连接采用无合叶设计，使转动更灵活，更经久耐用。柜门拉手为半圆弧形状，采用隐藏式设计，扣入柜门内，美观大方且不占空间。 | 102 |
| 61 | 微型消防站及消防设施一批 | 900*420*1800，冷轧钢，玻璃柜门，疏散引导箱40个，防烟面具80个，消防湿毛巾200条，疏散荧光棒40个等 | 1 |

## 二、服务要求（实质性要求）

1.质保期：一年合同货物的质保期为  1 年，自采购人签署验收证书之日开始计算。如国家有关法律、法规或部委规章对本合同货物之质量.保证期的规定长于上述保证期的，以国家的规定为准。在硬件支持下，软件终生免费升级；质保期内所更换零部件由卖方免费及时提供（人为使用不当造成的损坏不属保修范畴），时间不得超过24小时，维修人员的一切费用由供应商全部自理。质保期满后除收取配件费用外，不再另收取其他费用。主要部件保证采购人所购设备有5年以上的零配件供应，且保证在以后市场价下降时相应下调。

      - 2.供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后机具配置、具有专门的服务电话，并能提供本地化服务。提供7×24小时的技术支持服务，配置专门固定的售后服务电话。

      - 3.在质保期内，供应商对采购产品提供每年不少于4次的巡检和维护保养。

      - 4.质保期内出现质量问题，供应商应在接到通知后2小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经供应商2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作该货物不符合采购要求，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

      - 5.货到现场后由采购人提供场地，供应商自行保管，保管不当造成的遗失损坏问题，由供应商承担相应的损失责任，并应补齐遗失货物和替换损坏货物。

      - 6.供应商免费提供2次搬家服务，即采购人需要将设备更换安装使用地点的，供应商免费提供拆卸、运输、安装、调试等服务，所有设备提供免费拆卸、运输、安装、调试等服务次数最多为两次。

      - 7. 消毒产品提供消毒效果评价报告、特种设备须提供相应证书。

      - 三、商务要求（实质性要求）

1.交货时间：本项目属于“交钥匙”工程，接到采购人通知后7天内全部交货并完成安装调试；

2.交货地点：泸州市江阳区蓝田街道蓝田机场内；

3付款方式：所有采购货物到现场安装完毕并经采购人验收合格后，提供有效增值税发票后支付全部结算货款的97%，剩余3%作为质保金，验收合格满1年后无任何质量问题一次性无息付清；

4.验收要求：由采购人组织验收；

5.包装及运输：运输、贮存医疗器械应当符合医疗器械说明书和标签标示的要求；对温度、湿度等环境条件有特殊储运要求的医疗器械须达到储运条件。若在运输过程中设备出现损伤，责任应由供应商负责。所有产品的采购、安装、调试均由供应商负责完成，并保证其正常运转和售后服务，且承担因此而发生的一切费用；

6.结果确认后若发现供应商有虚假应标行为，采购人有权聘请第三方质检机构针对技术参数进行检测，经确认确有虚假应标行为的将被取消中选资格，且其他相关法律风险及赔偿责任由供应商自行承担。

# 第四章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

采购编号：XYJTJCCG[2022]053号

XX采购项目

询 价 响 应 文 件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 一、报价函

泸州兴阳建川实业有限公司（采购人名称）：

1.我方全面研究了“江阳区方舱隔离点、方舱医院建设项目（一期）医疗设备采购”项目询价文件（项目编号：XYJTJCCG[2022]053号），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份，用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次询价，我方报价为（保留2位小数）：        元 ，报价有效期为询价文件规定的起算之日起90天。

8.服务期限(工期)：接到采购人通知后7天内全部交货并完成安装调试。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 二、资格证明材料

1、供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件。

2、询价保证金缴纳凭证。

3.若采购产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表或备案登记表；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或医疗器械经营许可/备案凭证 。

（以上资料提供复印件加盖公章）

## 三、法定代表人授权书

XXX（采购人名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：(1) 法定代表人身份证复印件。

（2）代理人身份证复印件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

说明：1.如法定代表人参加的，响应文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2.如授权代表参加的，响应文件中必须提供法定代表人授权书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

- 分项报价表

项目名称：江阳区方舱隔离点、方舱医院建设项目（一期）医疗设备

项目编号：XYJTJCCG[2022]053号

| 序号 | 设备名称 | 所需 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方舱CT | 1 |  |  |  |
| 2 | 五分类血液分析仪 | 1 |  |  |  |
| 3 | 全自动尿液分析仪 | 1 |  |  |  |
| 4 | 全自动生化分析仪 | 1 |  |  |  |
| 5 | 全自动凝血分析仪 | 1 |  |  |  |
| 6 | 床旁血气分析仪 | 1 |  |  |  |
| 7 | 化学发光检测仪 | 1 |  |  |  |
| 8 | 双目显微镜 | 1 |  |  |  |
| 9 | UPS | 1 |  |  |  |
| 10 | 纯水系统 | 1 |  |  |  |
| 11 | 高速离心机 | 1 |  |  |  |
| 12 | 低速离心机 | 1 |  |  |  |
| 13 | 全自动粪便分析仪 | 1 |  |  |  |
| 14 | 生物安全柜 | 1 |  |  |  |
| 15 | 高压灭菌锅 | 1 |  |  |  |
| 16 | 加样枪 | 10 |  |  |  |
| 17 | 扫码盒 | 10 |  |  |  |
| 18 | 实验台 | 15 |  |  |  |
| 19 | 医用储藏冰箱 | 2 |  |  |  |
| 20 | 低温冰箱 | 1 |  |  |  |
| 21 | 超低温医用冰箱 | 1 |  |  |  |
| 22 | 彩超 | 1 |  |  |  |
| 23 | 动态血压记录仪 | 1 |  |  |  |
| 24 | 动态心电图机 | 1 |  |  |  |
| 25 | 听诊器 | 25 |  |  |  |
| 26 | 电子血压计 | 5 |  |  |  |
| 27 | 简易呼吸器 | 5 |  |  |  |
| 28 | 脉搏血氧仪 | 5 |  |  |  |
| 29 | 无创呼吸机 | 1 |  |  |  |
| 30 | 转运呼吸机 | 1 |  |  |  |
| 31 | 振动排痰仪 | 1 |  |  |  |
| 32 | 亚低温治疗仪 | 1 |  |  |  |
| 33 | 可视喉镜 | 2 |  |  |  |
| 34 | 单通道注射泵 | 2 |  |  |  |
| 35 | 双通道注射泵 | 2 |  |  |  |
| 36 | 输液泵 | 2 |  |  |  |
| 37 | 不锈钢治疗台 | 5 |  |  |  |
| 38 | 不锈钢液体柜 | 5 |  |  |  |
| 39 | 不锈钢器械柜 | 5 |  |  |  |
| 40 | 输液车 | 5 |  |  |  |
| 41 | 污物回收车 | 5 |  |  |  |
| 42 | 不锈钢护理车 | 5 |  |  |  |
| 43 | 不锈钢治疗车 | 5 |  |  |  |
| 44 | 急救车 | 5 |  |  |  |
| 45 | 病历车 | 8 |  |  |  |
| 46 | 不锈钢输液架 | 20 |  |  |  |
| 47 | 移动式空气消毒机 | 20 |  |  |  |
| 48 | 壁挂式空气消毒机 | 15 |  |  |  |
| 49 | 紫外线消毒车 | 5 |  |  |  |
| 50 | 医疗废物收集车 | 1 |  |  |  |
| 51 | 床单元消毒机 | 2 |  |  |  |
| 52 | 对讲机 | 20 |  |  |  |
| 53 | 拖线板 | 25 |  |  |  |
| 54 | 轮椅 | 2 |  |  |  |
| 55 | 平车 | 2 |  |  |  |
| 56 | 抢救车 | 2 |  |  |  |
| 57 | 抢救床 | 2 |  |  |  |
| 58 | 治疗车 | 3 |  |  |  |
| 59 | 医用病床 | 102 |  |  |  |
| 60 | 病床床头柜 | 102 |  |  |  |
| 61 | 微型消防站及消防设施一批 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 元 |

注：1.供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价函”总报价相等。

3.以上表格如不能完全表达清楚报价人认为必要的费用明细，报价人可自行补充。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 五、承诺函

XXX（采购人名称）：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力的法人；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件：

若采购产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表或备案登记表；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或医疗器械经营许可/备案凭证 。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 六、竞标人廉洁自律承诺书

为了有效遏制不公平竞争和违法违规违纪问题的发生，确保竞标工作的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，本竞标人郑重承诺，严格遵守下列行为准则：

一、严格执行《招标投标法》、《采购实施条例》、《反不正当竞争法》等有关法律法规规章政策的规定。

二、按照贵单位采购文件规定的方式进行竞标，不隐瞒本单位资质情况，投标资质符合规定，保证不以其他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假，骗取中选或成交。

三、规范本公司的竞标工作，保证做到合法竞标，正当竞争，廉洁经营，本公司保证在竞标工作中不与其他竞标人相互串通报价，损害贵单位的合法权益；不与采购人串通竞标，损害国家利益、社会公共利益或采购人的合法权益。

四、自觉遵守开评标（审）现场工作纪律，不私下接触评审专家，不干扰正常的开评标（审）秩序。

五、不以向采购人或者评标（审）委员会成员行贿的手段谋取中选或成交，不得以任何形式给予贵单位工作人员、中介机构工作人员及其亲属可能影响公平的商业贿赂，包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、暂住费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等。

六、我方自愿将本承诺书作为竞标文件的附件，具有同等的法律效力。

七、我公司承诺：在竞标活动中如有违反廉洁自律的行为，贵单位即可根据国家有关单位的判决裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也可由贵单位纪检监察人员的调查来认定我单位是否违反承诺，我单位不以任何理由否定贵单位的调查结果。如违反以上承诺，我单位自愿接受按相关规定对我单位进行处理，包括但不限于实施市场禁入，取消中选或成交资格、没收履约保证金、终止合同等，给贵单位造成损失的，予以赔偿。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 七、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 九、商务、技术、服务要求应答表

| 序号 | 采购文件服务、商务要求 | 响应文件应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.质保期：一年合同货物的质保期为 1 年，自采购人签署验收证书之日开始计算。如国家有关法律、法规或部委规章对本合同货物之质量.保证期的规定长于上述保证期的，以国家的规定为准。在硬件支持下，软件终生免费升级；质保期内所更换零部件由卖方免费及时提供（人为使用不当造成的损坏不属保修范畴），时间不得超过24小时，维修人员的一切费用由供应商全部自理。质保期满后除收取配件费用外，不再另收取其他费用。主要部件保证采购人所购设备有5年以上的零配件供应，且保证在以后市场价下降时相应下调。 - 2.供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后机具配置、具有专门的服务电话，并能提供本地化服务。提供7×24小时的技术支持服务，配置专门固定的售后服务电话。 - 3.在质保期内，供应商对采购产品提供每年不少于4次的巡检和维护保养。 - 4.质保期内出现质量问题，供应商应在接到通知后2小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经供应商2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作该货物不符合采购要求，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。 - 5.货到现场后由采购人提供场地，供应商自行保管，保管不当造成的遗失损坏问题，由供应商承担相应的损失责任，并应补齐遗失货物和替换损坏货物。 - 6.供应商免费提供2次搬家服务，即采购人需要将设备更换安装使用地点的，供应商免费提供拆卸、运输、安装、调试等服务，所有设备提供免费拆卸、运输、安装、调试等服务次数最多为两次。 - 7. 消毒产品提供消毒效果评价报告、特种设备须提供相应证书。 |  |  |
| 2 | 1.交货时间：本项目属于“交钥匙”工程，接到采购人通知后7天内全部交货并完成安装调试； 2.交货地点：泸州市江阳区蓝田街道蓝田机场内； 3付款方式：所有采购货物到现场安装完毕并经采购人验收合格后，提供有效增值税发票后支付全部结算货款的97%，剩余3%作为质保金，验收合格满1年后无任何质量问题一次性无息付清； 4.验收要求：由采购人组织验收； 5.包装及运输：运输、贮存医疗器械应当符合医疗器械说明书和标签标示的要求；对温度、湿度等环境条件有特殊储运要求的医疗器械须达到储运条件。若在运输过程中设备出现损伤，责任应由供应商负责。所有产品的采购、安装、调试均由供应商负责完成，并保证其正常运转和售后服务，且承担因此而发生的一切费用； 6.结果确认后若发现供应商有虚假应标行为，采购人有权聘请第三方质检机构针对技术参数进行检测，经确认确有虚假应标行为的将被取消中选资格，且其他相关法律风险及赔偿责任由供应商自行承担。 |  |  |

注：供应商必须根据询价文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 十、报价产品技术参数表

| 序号 | 货物 （设备）名称 | 采购文件要求技术参数 | 品牌型号 | 报价产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方舱CT | 1、扫描架孔径≥70cm 2、颅脑轴扫最薄扫描层厚≤0.6mm 3、轴向扫描探测器单圈最大覆盖宽度≥22mm 4、螺旋扫描探测器单圈最大覆盖宽度≥22mm 5、最大螺距≥2 6、探测器Z轴排列数，每圈扫描层数≥32排，≥32层 7、探测器单元Z轴最小尺寸≤0.6mm 8、探测器Z轴总宽度≥22mm 9、每排探测器单元数≥860个 10、探测器物理单元总数≥34000个 11、探测器采样率≥4670views/圈 12、最小球管电压≤70KV 13、最小可调管电流≤10mA 14、球管电压可调档位数≥5档 15、球管小焦点（IEC 60336/2005）≤0.7mm×0.8mm |  |  |  |
| 2 | 五分类血液分析仪 | 1、检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式 2、样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl 3、CRP线性范围：0.3~300mg/L 4、CRP检测采用全血细胞体积校正技术，包含红细胞压积、白细胞压积、血小板压积，保证CRP检测的准确性 5、具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件 6、室间质评：生产厂家具备其参考测量能力获得中国合格评定认可委员会（CNAS）认可的标准化实验室，并经过ISO/IEC 17025、ISO15195、以及CNAS特定认可，提供证明材料 7、结果互认：同品牌系列血球产品在四川省内三甲医院装机用户超过10家，以方便检验结果的区域间互认。 |  |  |  |
| 3 | 全自动尿液分析仪 | 1.尿液分析工作站组合形式：尿液分析流水线或尿液干化学有形成分分析一体机 2. 工作原理：采用数字成像自动识别技术，进行尿液有形成分分析，采用光电比色法和折射法对尿液化学成分及理学项目进行检测， 3.一次吸样可完成有形成分和干化学项目的检测； 4. 检测项目：干化学测定参数≥12个，尿有形成分测定参数≥11项 |  |  |  |
| 4 | 全自动生化分析仪 | 1、分析速度：比色恒速800T/H，选配ISE速度可≥1200T/H 2、常规样本位：≥189个，其中冷藏样本位≥20个 3、温控方式：采用非水浴、油浴方式恒温，以便于后期无需添加任何恒温液和抑菌剂等，有效降低维护和保养成本，反应温度控制在37℃±0.1℃ 4、最小反应体积：≤80μl 5、支持HbA1c全血测试功能 6、配套系统：具有原厂生产的完整配套生化试剂、校准品、质控品，原厂配套有注册的试剂项目≥60个与原厂配套有注册的校准品项目≥32项（提供原厂注册证）,并提供溯源性证明文件，保障结果具有溯源性 |  |  |  |
| 5 | 全自动凝血分析仪 | 1、测试原理：凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法，提供三种光学检测波长供选择 2、测试项目：PT、APTT、TT、FIB、各种凝血因子、HEP、LMWH、PC、PS、AT-Ⅲ、FDP、D-Dimer等 3、加样针：试剂针、样品针双针独立，均具有液面感应功能；试剂针快速预温，具有自动温度补偿功能，保持试剂温度恒定 4、接口方式：RJ45、USB、RS232、RS485接口任选，实现仪器控制功能 5、测试功能：任意项目自由组合，测试项目智能排序，具有异常标本自动重测，自动再稀释、自动预稀释，自动校准曲线等功能 |  |  |  |
| 6 | 床旁血气分析仪 | 1、测量原理：干式电化学法、交流阻抗法。 2、测试参数：一张测试卡测出至少包含PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu等≥10项直测参数。 3、计算参数：至少包含cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等≥24项。 4、数据管理：仪器可自动存储≥9900个病人结果，连接POCT数据管理系统，同时可以与网络连接，规范病例数据的管理。 5、至少提供两种9项试剂盒。 |  |  |  |
| 7 | 化学发光检测仪 | 1、测试原理：辉光型化学发光，最长发光时间>20H； 2、进样仓：轨道式进样，最多可同时放入300个样本，可以连续添加样本； 3、仪器试剂位≥35个； 4、加样针技术:采用钢针加样，样本针携带率≤0.01‰，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能； 5、反应盘恒温采用恒温槽固体直热，日常免维护保养； 6、该品牌厂商实验室获得CNAS认证，符合 17025，15195认证标准。 7、拓展功能：支持与同品牌化学发光产品、及生化产品扩展互连 8、检测灵敏度高，TSH检测限至0.005mIU/L，功能灵敏度＜0.02mIU/L，为第三代TSH |  |  |  |
| 8 | 双目显微镜 | 1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准 45mm。 2、照明系统：20000 小时寿命 LED 光源 3、防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 |  |  |  |
| 9 | UPS | 1、转换时间 零中断 2、≥30KW/H |  |  |  |
| 10 | 纯水系统 | 1、制水量：≥200L/h； 2、纯化水水质：电导率≤0.1μs/cm（在线监测），微颗粒＜1个/ml，吸光度＜0.001，蒸发残渣＜1.0mg/L,重金属＜0.1ppb。 3、控制面板：控制面板具有，纯水电导、纯化水电导、预处理后压力、膜前压力、膜后压力、恒压压力、浓水流量、纯水流量等仪表。 4、预处理采用增强型玻璃钢罐体，全自动再生功能，无需人员看守。使用周期可长达两年。5、预处理系统拥有及时再生功能，根据实际需求可以进行手动及时再生。 6、系统具有自动冲洗功能。采用物理冲洗，能够最大程度清洗反渗透膜的表面，延长膜的使用寿命。 |  |  |  |
| 11 | 高速离心机 | 1、全钢制结构，不锈钢内腔。具有自动平衡功能。 2、设 RCF 键，自动计算 RCF 值 3、具有快速升速，快速降速功能，最快升速时间为 20秒，最快降速时间主 18秒，可以选择不同的升降速时间。 4、最大转速≥16000 r/min 5、最大相对离心力≥20000×g 6、转速精度稳定在±30r/min |  |  |  |
| 12 | 低速离心机 | 1、最高转速 ：5000 r/min 2、最大离心力 ：5200 Xg 3、最大容量：4X250ml |  |  |  |
| 13 | 全自动粪便分析仪 | 1、检测方法：经典光学显微镜形态学镜检法 2、检测项目：粪便常规（含寄生虫）及隐血、转铁蛋白、钙卫蛋白、轮状病毒、腺病毒、胃幽门螺旋杆菌等项目检测 3、样本位：不小于50个样本位 4、旋转式机械搅拌并结合气动混匀法，充分混匀标本，提高检出率。 5、全密封，标本做完后，也能密封；能机械搅拌； 6、全自动光学显微镜，无需人工操控 |  |  |  |
| 14 | 生物安全柜 | 1、过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% 2、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； 3、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； 4、超大4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； 5、脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； |  |  |  |
| 15 | 高压灭菌锅 | 1.额定工作压力0.23Mpa； 2.容积≥75L，内排式； 3.使用温度105～136℃； 4.灭菌腔体、灭菌提篮均为不锈钢304材质制成； 5.具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行； 6.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示； |  |  |  |
| 16 | 加样枪 | 1.旋转活塞按钮即可选择分液量； 2.单通道量程范围：需包含1-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL各1套； |  |  |  |
| 17 | 扫码盒 | 1、卓越的屏幕码识读性能 采用自主研发的核心解码技术，可快速识读各类贴膜的大数据量屏幕条码。 2、超大识读窗口 超越同等级产品的识读窗口尺寸。 3、散射式补光 仿照自然光源，光线柔和，照明均匀，亮暗反差缩小，可快速识读最高/低亮度的屏幕条码。 |  |  |  |
| 18 | 实验台 | 定制 |  |  |  |
| 19 | 医用储藏冰箱 | 1.样式：立式； 2.容积≥250L； 3.采用微电脑控制系统，温度数字显示； 4.精准的电子温度控制，精度≤0.1℃； 5.箱内温度控制在2～8℃范围内；万向脚轮设计，独立调平地脚； 6.具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能； |  |  |  |
| 20 | 低温冰箱 | 1.样式：立式； 2.容积≥270L； 3.采用微电脑控制系统，温度数字显示； 4.精准的电子温度控制，精度≤0.1℃； 5.箱内温度控制在-10～-25℃范围； 6.具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能； |  |  |  |
| 21 | 超低温医用冰箱 | 1.样式：立式，容积：≥340L。 2.耗电量：≤12kW.h/24h，噪音值：≤55dB。 3.温度范围： -40～-86℃。 4.内部材料：304不锈钢板。保温材料：无CF高密度聚氨酯发泡材料，厚度≥150mm； 5.内门：≥2 扇，材质为304 不锈钢。内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡材料； 6.搁板：≥3 层,材质为 304 不锈钢，隔板挂条带刻度，可调节高度； 7.把手：外门≥1个可拆卸式大门把手； 内门≥2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。检测孔：≥1 个，直径为≥25mm；门封条： 整机共设计门封条数量≥4 层，可耐受-86℃环境温度； |  |  |  |
| 22 | 彩超 | 1、用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 2、控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，前后拉升≥35cm，上下移动≥30cm。 3、触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。 4、可支持内置电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声检查。扫查时间≥90/200分钟。电池可徒手拆卸和安装。 5、无需开机，即可在控制面板上显示电池的剩余电量 6、穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度 7、自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。 8、支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释。 |  |  |  |
| 23 | 动态血压记录仪 | 1、支持长达24小时以上的长时间记录。具备智能打气功能，动态血压自动检测测量时的运动强度，如果运动幅度大，会等稍微运动幅度小的时候再进行测量。 2、血压数据可回放至动态心电分析软件内，实现动态血压、动态心电数据二合一报告。 3、小时动态血压数据编辑及统计功能。数据可回放至动态心电系统，对24小时动态血 压数据及心电图数据同步显示。 4、动态血压软件带加密锁，确保病例的稳定及安全性。 |  |  |  |
| 24 | 动态心电图机 | 1、内置起搏器信号采集电路，十二道、三通道均可独立检测起搏器信号； 2、最高采样率≥10000Hz，内置起搏器检测；可采集最小脉宽≥0.1ms，最小幅值≥2mv的起搏器信号；采用SD卡存储心电数据，SD卡容量为≥4Gbyte；记录时间可选24、48小时记忆模式； 3、记录盒内置电池电量检测和导联脱落检测电路，当电池电量不足或者导联线脱落时，采用蜂鸣器和指示灯的方式报警；导联线采用嵌入式设计，连接正常时记录盒可自动开始记录； |  |  |  |
| 25 | 听诊器 | 1、插入式，2个听头，由扁头和钟形听诊头组成 |  |  |  |
| 26 | 电子血压计 | 1、测量范围：0mmHg-299mmHg(0kpa-39.9kpa) 2、脉搏数：40次/分-180次/分，精度：±5% |  |  |  |
| 27 | 简易呼吸器 | 1、选用规格 成人＞30kg 2、限压阀压力 60cmH2O 3、吸气/呼气阻抗 ＜5cmH2O |  |  |  |
| 28 | 脉搏血氧仪 | 1、具有血氧饱和度数值显示。 2、具有脉率数值、棒图显示。 3、具有脉搏波形显示。 |  |  |  |
| 29 | 无创呼吸机 | 1、适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面。能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气； 2、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能； 3、采用≥15.6 英寸彩色 TFT 电容触摸屏，分辨率 1920*1080，支持手势操作，支持无菌手套操作； 4、屏幕显示：多至 5 道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示； 5、智能同步技术，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度能够自动调节， 同时支持手动调节吸气触发和呼气切换 6、可同时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量； 7、吸气正压设置范围：4～50cmH2O； 8、潮气量设置范围：50ml～2500ml； 9、吸气时间：0.2～5s； |  |  |  |
| 30 | 转运呼吸机 | 1、具备中文语音导航和报警功能。 2、具有一键通气功能，可快速设定幼儿、儿童和成人模式 3、吸呼比：至少包含8:1 ～ 1:8可调。 4、潮气量：50mL ～2200mL。 |  |  |  |
| 31 | 振动排痰仪 | 1、主要构成：由一台主机、二套传动系统和二套动力输出装置（即治疗头）等组成。 2、结构形式：不可分拆的柜机推车式。一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。 3、输出路数：一路C型标准传动形式，一路X型轻便传动形式。标准传动形式：动力头外径尺寸90mm，配备6种不同型号的治疗头。轻便传动形式：动力头外径尺寸50mm，配备5种不同型号的治疗头。传动动力头偏心距：轻便型1.7mm±1mm；标准型3mm±0.5mm。伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。工作模式：手动模式和自动程序模式。手动模式频率范围：标准型传动形式为10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz。轻便型传动形式为10Hz～30Hz，频率连续可调，步距为1Hz。 4、电磁兼容性：治疗仪电磁兼容性能符合YY0505-2012 的相关要求。 |  |  |  |
| 32 | 亚低温治疗仪 | 1、输入功率：降温≤400VA；升温≤600VA；体温设置：四档可选，分别为33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃；水温设置：四档可选，分别为4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃；初次制冷时间：从25℃降至10℃≤20min； 2、采用压缩机；制冷量：≥800W；降温速度：每分钟≥1℃ ； |  |  |  |
| 33 | 可视喉镜 | 1、可兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接； 2、内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放； 3、手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号至少包含：婴幼儿型、儿童型、成人型、成人大号型； |  |  |  |
| 34 | 单通道注射泵 | 1、注射器规格：可自动识别5 mL 、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器。内置29种注射器品牌，自定义一种。 2、输注量范围：0ml～9999ml，速率范围：0.1-1500ml/h，＜1000ml以0.1ml步进，＞1000ml以1ml步进。流速误差：±2%，注射模式：简易模式、速度模式、时间容量模式、体重模式 3、报警功能：外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误 |  |  |  |
| 35 | 双通道注射泵 | 1、快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。 2、注射精度：±2%（注射器误差不大于1%），注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式，双操作输入模式：按键和穿梭键，六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min。 3、阻塞灵敏度：高中低三档可选择，分别为：0.02MPa~0.07Mpa；0.05MPa~0.10MPa；0.08MPa~0.14Mpa。工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：20%～90%；存储环境温度：-20℃~﹢55℃，相对湿度：不超过93% 无凝露； 4、电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行。整机功耗：≤30VA。 |  |  |  |
| 36 | 输液泵 | 1、泵送方式：指状蠕动式；输液器规格：标准PVC输液器；八档设计，同时记忆不少于八种输液器参数；输液速度：1-1300ml/h；流速增量：流速1000ml/h以下，可按0.1ml/h递增或递减；1000ml/h以上，可按1ml/h递增或递减；输液精度误差：普通输液器±5%，输液量精度误差可调；泵内独有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%； 2、液晶屏和数码管双显示，液晶屏显示阻塞灵敏度状态，输液器选择档位，电池剩余电量显示，输液速度及预置量；全数字键盘输入；输液增量：预置量1000ml以下，可按0.1ml递增或递减；1000ml以上，可按1ml递增或递减；输液模式：毫升/小时；滴数/分；按时间“完成”输液量；KVO（保持血管畅通）流速：1-5ml/h 3、声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、遗忘操作、滴数报警；其他功能：输液累计量显示；交直流自动转换；快排功能；报警声消除；开机后一段时间无任何操作，声音发光报警提示功能。气泡探测方式：超声波检测式。具有护士呼叫接口。泵片上具有四个定位钉，防止输液器长时间运行跑偏。电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时，可选配救护车车载电瓶。 |  |  |  |
| 37 | 不锈钢治疗台 | 1.治疗台分为上柜与下柜两部分 1.1 上柜规格尺寸：1800×350×950（±5）mm； 1.2 下柜规格尺寸：1800×700×850（±5）mm。 2.整体材料均为不锈钢304材质。台面及柜门材料厚度≥1.2mm,其余采用材料厚度≥1.0mm。 3.上柜共三层，上两层为封闭层，柜门镶嵌≥5mm厚透明浮法玻璃；下层为开放层，层高≥300mm。 4.台面下方设四只抽屉。 |  |  |  |
| 38 | 不锈钢液体柜 | 1.规格尺寸：950×400×1800（±5）mm。 2.整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作。 3.柜体内有六层，每层均用25×13×1mm，304不锈钢矩管焊接支撑。 4.每隔层额定载荷≥30KG。 |  |  |  |
| 39 | 不锈钢器械柜 | 1.规格尺寸：950×400×1800（±5）mm 2.柜体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作。 3.柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚度5mm。玻璃周围嵌入防震胶条。 4.柜门材料采用≥1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作。 5.柜体内设五层，其中有三件隔板为活动，根据需要上下调节。 |  |  |  |
| 40 | 输液车 | 1.规格尺寸：735×450×820（±5）mm。 2.整车二层，上台面离地高度≥850mm，下台面离地高度≥190mm，上下台面均设护栏。 3.立柱采用壁厚≥1.2mm不锈钢矩管制作，台面及抽屉采用≥1.0mm厚不锈钢冷轧钢板整体一次拉伸成型。 4.输液瓶挂钩架框架材料采用≥φ22×1.0mm不锈钢圆管，挂钩材料采用≥φ6mm不锈钢冷拔圆钢，挂钩数量≥7个。 |  |  |  |
| 41 | 污物回收车 | 1.规格尺寸：560×560×850（±5）mm。 2.四只支撑主立柱采用≥φ25×1.2mm不锈钢管制作。 3.上下框采用≥φ25×1.2mm不锈钢焊管弯制成型，采用圆弧过渡。 4.配置4只≥φ100mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车。 5.整车不锈钢材质均为304材质。 |  |  |  |
| 42 | 不锈钢护理车 | 1.规格尺寸：960×550×840（±5）mm。 2.主管采用≥φ25×1.2mm，304不锈钢焊管弯制成型，连接管采用≥φ22×1mm，304不锈钢焊管。 3.台面材料采用≥1.0mm厚，304不锈钢冷轧板制作。台面护栏采用≥φ10mm不锈钢圆管制成。 4.配置4只≥φ100mm静音防缠绕脚轮，其中2只脚轮配置刹车。 |  |  |  |
| 43 | 不锈钢治疗车 | 1.规格：735×450×850（±5）mm。 2.上台面离地高度≥850mm，下台面离地高度≥190mm。 3.四只立柱采用≥￠25×1.2mm不锈钢圆管制作。台面采用≥1.0mm厚不锈钢冷轧钢板整体一次拉伸成型。护栏采用≥￠9.5 mm不锈钢焊管弯管成形，用立柱连接组装。 4.两只抽屉采用≥1.0mm厚不锈钢冷轧钢板整体折弯后组焊成型。 |  |  |  |
| 44 | 急救车 | 1.规格尺寸：682×460×925mm±5mm。 2.台面采用ABS工程塑料注塑成形，镶嵌不锈钢304冷扎板。 3.四只支撑立柱采用铝合金型材制作。 4.左侧面配抽拉式台板。 |  |  |  |
| 45 | 病历车 | 1.规格尺寸：640×395×1430（±5）mm。 2.整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作。 3.病历夹推车配有安全锁。 4.配置4只≥φ100mm静音防缠绕脚轮，其中2只脚轮配置刹车。 5.该车能同时存放≥60位病历夹，病历夹滑条采用工程塑料。 |  |  |  |
| 46 | 不锈钢输液架 | 1、材质：不锈钢201材质，上管25mm，内管16mm，下管32mm 2、管材带有激光刻度， 3、底座钢板材质外加 ABS防尘罩，直径50cm |  |  |  |
| 47 | 移动式空气消毒机 | 1、消毒原理：物理过滤方式协同紫外线进行消毒； 2、最大消毒体积：100m3；消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%，符合卫生部消毒技术规范（2002年版）的要求； 3、机外紫外线泄漏≤0.1uw/cm2，空气中的臭氧量≤0.002mg/m3；灯管寿命≥5000（h）； 负氧离子释放量≥6*106个/cm3；电源电压：220V±22V 50Hz±1 Hz；输入功率≤220VA； 4、大屏幕显示屏，可显示工作状态、时钟、时段和报警提醒，用户使用可一目了然，机器触摸操作屏及遥控器都可对机器进行操作及设置；累计工作时间自动记录，累计时间功能分为灯管累时和滤网累时； 5、推拉式手柄，配置四个医用静音脚轮使整机灵活移动，维护保养简单，只需打开前盖板即可轻松更换灯管及过滤网。 |  |  |  |
| 48 | 壁挂式空气消毒机 | 1、最大消毒体积：100m3；消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.95%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%，符合卫生部消毒技术规范（2002年版）的要求。 2、机外紫外线泄漏≤0.1uw/cm2，空气中的臭氧量≤0.02mg/m3；灯管寿命≥5000（h），负氧离子释放量≥6*106个/cm3；电源电压：220V±22V 50Hz±1 Hz；输入功率≤180VA。 3、风速高中低可调；风向多角度可调，循环风量≥950m3/h；机器自带紫外线故障检测功能和紫外线强度显示功能，灯管损坏时自动提醒；超静音轴流风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤50dB； 机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择。 4、大屏幕显示屏，可显示工作状态、时钟、时段和报警提醒；具有遥控功能；累计工作时间自动记录，累计时间功能分为灯管累时和滤网累时；维护保养简单，只需打开前盖板即可轻松更换灯管及过滤网； |  |  |  |
| 49 | 紫外线消毒车 | 1、紫外线消毒车为手推移动式消毒车。 2、灯臂角度可以调节，能在0～180度任意摆动定位。 3、该消毒车采用双30W直管型紫外线杀菌灯进行消毒。 4、紫外线波长：253.7nm。单支紫外线灯管的强度：≥150uw/cm2（一米距离处测量）。 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值＞3.00。 |  |  |  |
| 50 | 医疗废物收集车 | 1、材质：1.0mm厚及以上，不锈钢材质，耐腐蚀。 2、全车防水设计，全身可水洗可淋雨操作；工作温度范围 -10~45℃，工作湿度范围 20%~80%；设备载重：最大载重≧200Kg，设备工作正常； 3、储存收集全过程数据，包括实时收集全部数据（收集人员、交接人员、科室、类型、重量、数量、唯一编码、收集与入库时间等信息）、收集过程录像。 4、包含医废回收信息系统：要求与四川省卫生监督综合在线监测软件平台实现完全对接，不开发新的平台。含2年内所有硬件、软件的维护保养、零配件维修、软硬件系统升级、4G网卡数据流量、热敏纸、打印耗材、各种标签等一切软硬件相关费用 |  |  |  |
| 51 | 床单元消毒机 | 1、消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对自然菌的杀灭对数值≥1.00。采用医用静音脚轮。紫外线泄漏量≤1μW/cm²；机器开启抽真空模式时，对排除的空气中的自然菌的杀灭率＞90% 。 2、外壳采用优质阻燃复合材料ABS工程塑料，表面光滑易擦拭。机器具有抽气功能，抽出被褥内部的空气，在充臭氧时才能使臭氧完全渗透至被褥内部。臭氧能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。 3、机器抽空床袋内空气时，管路内空气经紫外线灯管消毒后排出。不锈钢陶瓷臭氧发生器。机器采用新型臭氧解析技术，二级式解析器快速分解臭氧。机器可对一张床位消毒，也可同时对两张床位消毒。 4、消毒过程微电脑控制，工作模式分别为[快速]、[常规]、[终末]、[自定义]，自定义模式下可对机器的每个工作步骤分别进行设定并自动记忆，定时范围为1-99分钟。 |  |  |  |
| 52 | 对讲机 | 1、频率范围：400-470MHz，不少于16个信道。 2、外形尺寸≦260mm*60mm*34mm，重量≦210g（含电池和天线） 3、应具有CTCSS/DCS编解码功能。 4、智能省电功能，能有效延长通话时间、待机时间。 |  |  |  |
| 53 | 拖线板 | 1.普通。三孔 |  |  |  |
| 54 | 轮椅 | 1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准。 2.手驱动后轮；配高强度工程塑料圈。车架材质采用铝合金材质，铝管直径22mm、壁厚2mm，表面环保烤漆处理，可折叠；座宽40-47cm，座深≥ 44.5cm，座高≥50cm，靠背高≥44.5cm，座垫到扶手高≥28cm，轮椅总宽≥65cm，轮椅总长≥103cm，轮椅总高≥90cm，折叠后宽度≥26cm，载重≥100kg；座背垫软座，采用600D牛津布（内填充30D的海绵，加厚衬布）； |  |  |  |
| 55 | 平车 | 1.规格尺寸：1900×540×710（±10）mm。车垫规格尺寸：1690×540×30（±10）mm。活动担架面采用厚度≥1.0mm的304不锈钢冷轧板制作。下架连接板厚度≥3.0mm不锈钢冷轧板，支撑柱采用厚度≥1.2 mm不锈钢焊管制作。 2.车分上下架，上架为活动移动架；下架为车架，下架对角配有输液架插孔。下架两侧带有旋转护栏，护栏锁紧机构可靠。配置四只φ125 mm带刹车静音脚轮。车垫采用人革皮，内置高密度泡沫。 |  |  |  |
| 56 | 抢救车 | 1.外形尺寸：670×480㎜×970（±5）㎜。 2.主体材料采用塑钢结合，台面采用工程塑料制成，工作台面使用尺寸615×425（mm）。抽屉采用三节式滚珠导轨.分离式结构，抽斗可取出。每层抽屉内设活动隔条，第一层小抽屉内径480×375×60mm ，第二至第五层抽屉内径为480×375×125mm。配置四只4寸φ100mm静音脚轮，对角刹车。 |  |  |  |
| 57 | 抢救床 | 1、规格尺寸：1930×660×（510~850）±10mm 。安全工作载荷≥170KG。背部升降系统：背部升降采用高质量静音气弹簧控制，背部升降0~70°。高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。床板：PP树脂成型制品。框架：采用钢制/部分铝制品制成。 2.护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，高度300mm，可水平固定，增加床体宽度；具有双安全锁，防止误操作。护栏板上设有角度显示；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落。铝压铸一体成型护栏支架。脚轮：四只直径150mm的中控锁带防缠绕功能脚轮。四角都有脚轮控制系统，中控刹车连动杆采用一体化圆管成型。独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态（踏杆离地高度70mm，通过性更好），克服运送过程中的惯性作用力，有效控制前进方向。 |  |  |  |
| 58 | 治疗车 | 1.规格尺寸：735×450×850（±5）mm。额定载荷：台面为≥60Kg，抽屉为≥10Kg。整车分为三层，中间层为活动网格。上台面离地高度为850mm，下台面离地高度为190mm。上下台面有护栏，可防止东西滑落。 |  |  |  |
| 59 | 医用病床 | 1、配置：ABS床头板，碳钢床体，铝合金护栏，床脚带脚轮，餐桌板和床垫。 2、床头床尾采用ABS高级工程塑料一次性吹塑成型，床头锁紧件全部采用钢件，对称式快速插座，可快速拆卸。床头中间扣板颜色为天蓝色，采用对扣式防脱落结构原理，床尾带透明病例牌。 3、床框采用30×70×1.2优质矩管制作而成，床面板采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板模具一次冲压拉伸成型， 具有多孔设计，便于透气，兼有防滑功能。四周采用方管做加强骨，整床承载力度高，造型美观床体对角带输液架插孔。 4、铝合金护栏采用专用铝型材料厚达1.2mm，护栏自锁机构隐藏式枪把，D型铝合金扶手，表面硬化处理；六支铝合金护栏支柱，耐磨，不易变形，可收缩平放，单触点式手柄操作，升降灵活安全。 5、额定载荷：床面为135Kg。背部调节范围0º-75º±5°，腿部升起角度0º-40º±5°可任意调节。 6、与病床配套床垫：垫面材料为防水透气布料，内衬材料底层为3CM天然椰棕成型垫，面层为4CM厚高密度海棉，耐磨，耐用。床垫各段安装拉链，方便随时拆洗或更换床垫套。 |  |  |  |
| 60 | 病床床头柜 | 规格：480*470*750mm±10mm 1.整体采用优质ABS工程塑料注塑成型后装配而成，结实、耐用，不变形、不易变色，材料强度高。 2.床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成。 3.柜体正面形状为圆弧状，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围在90 度。 4.柜门与柜体的连接采用无合叶设计，使转动更灵活，更经久耐用。柜门拉手为半圆弧形状，采用隐藏式设计，扣入柜门内，美观大方且不占空间。 |  |  |  |
| 61 | 微型消防站及消防设施一批 | 900*420*1800，冷轧钢，玻璃柜门，疏散引导箱40个，防烟面具80个，消防湿毛巾200条，疏散荧光棒40个等 |  |  |  |

注：1.供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2.按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

4.有品牌，请写明设备品牌。

5.CT、彩超设备、全自动生化分析仪、化学发光检测仪须提供加盖生产厂家鲜章的印证资料原件，否者作无效处理。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 十一、类似业绩表（可不填）

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

# 第五章 保证金退还申请书

致：               （采购人）

我公司参加了贵单位                 （项目名称/项目编号）的询价，同时按询价文件的规定交纳了人民币            （大写）      （小写）的询价保证金。现询价工作已经结束，按照询价文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询价保证金。

开户名称：

银行账号：

开户行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商名称（盖单位公章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

注：1.如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金。

2.此附表由供应商填写，打印签字盖章作为响应文件的一部分，同响应文件一起单独递交。

3.保证金退还时间：询价结果公示期后，采购人收到申请书后及询价保证金交款凭证才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。

4.联系电话：0830- 6522205          联系人：张女士

# 第六章 评审方法

询价小组在评审过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

## 一、询价程序

1．供应商签到并递交响应文件。

2．密封性检查。

3． 在监督人员监督下，开启询价响应文件，宣读各供应商的报价，并做好相关记录。

4．询价小组按照询价文件的规定对供应商的响应文件进行资格性和符合性审查，询价小组拟出具评审报告。

5．询价小组编写评审报告。询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，由询价小组组织供应商抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

6．采购人根据质量和服务均能满足采购文件实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商（也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商）。

7．发布成交结果公告，同时发出成交通知书。

8．发出成交通知书，签订合同。

## 二、评审程序、评审方法、评审标准

1．熟悉和理解询价文件。

1.1 询价小组正式评审前，应当对询价文件进行熟悉和理解，内容主要包括询价文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、询价办法和评审标准、合同主要条款等。

2.资格性和符合性审查。

2.1本项目需要询价小组进行资格性检查。

2.2询价小组应依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加询价的供应商、商务技术服务响应等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格、是否实质性响应询价文件要求。

2.3询价小组资格性和符合性审查结束后，应当出具资格审查报告，并按照询价文件的规定确定参加询价的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，询价小组应当在资格审查报告中说明原因。供应商响应文件未实质性响应询价文件的，询价小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3．报价中的算术错误修正方法。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4．推荐成交候选供应商。

成交候选供应商应当排序。询价小组应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

5．出具询价报告。询价报告应当包括下列内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（二）评审日期和地点，询价小组成员名单；

（三）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况等；

（五）推荐的成交候选供应商名单及理由。

6．询价小组在询价过程中，不得改变询价文件所确定的商务、技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

7．询价小组资格审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

8．询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由询价小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

9．出现下列情形之一的，终止询价采购活动：

9.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

9.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 三、评审纪律

1．询价小组在采购活动过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

2．评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响询价过程和结果。

3．询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

4．询价小组成员应当遵守下列工作纪律：

4.1遵行本项目询价文件关于回避的规定。

4.2评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

4.3在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

4.4服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

4.5遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第七章 采购合同（草案）

江阳区方舱隔离点、方舱医院建设项目（一期）医疗设备采购合同（草案）

项  目  名  称：江阳区方舱隔离点、方舱医院建设项目（一期）医疗设备采购项目

采购方（甲方）： 泸州兴阳建川实业有限公司

供货方（乙方）：

签 订 地 点： 四川省 泸州市

签 订 日 期：2022年   月   日

江阳区方舱隔离点、方舱医院建设项目（一期）医疗设备

采购合同（草案）

采购方（甲方）：泸州兴阳建川实业有限公司

供货方（乙方）：

本合同就江阳区方舱隔离点、方舱医院建设项目（一期）医疗设备采购甲、乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就采购事项经协商达成一致，订立本合同。

一、项目清单及合同金额

1.本项目暂定合同价款：      元，税率为    %；

2.本合同采用固定单价合同形式；合同暂定金额：人民币           （含税）元(大写：        元整)，此金额包括但不限于物品本身、人工、材料、机械运输及成品保护、二次搬运、措施、税金（税率   %）、安全费、保险以及完成物品运往采购人约定地点所需的一切费用，如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑报价中。

3.最终结算金额按投标固定综合单价乘以验收合格数量予以结算。

4.如合同范围外（清单范围外）增加项目的，按投标清单单价或双方确定价格结算。

5. 具体内容及单价如下：

| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |

二、交货时间、安装地点及交付方式：

1.合同期限/交货时间：1.交货时间：本项目属于“交钥匙”工程，接到采购人通知后7天内全部交货并完成安装调试；

2.到货地点：泸州市江阳区蓝田街道蓝田飞机场内。

3.交付方式：送货上门，运费乙方自行承担。

4.货物的损毁、灭失风险自乙方将货物运至甲方约定地点并经验收合格签字后转移给甲方。

三、付款方式及时间

1.付款方式银行转账，账户信息见签署页。

2.付款时间：

经乙方完成供货并经甲方验收合格、乙方提供等额、有效的票据后 （ □ 增值税普通发票  ☑ 增值税专用发票），甲方一次性支付结算价的97%（即人民币        元）给乙方，预留3%（即人民币         元）作为质保金，在验收合格满1年后无息支付给乙方。

3.甲方每次付款前乙方应提供等额、有效的正式增值税专用发票（税率  %），否则甲方可以延迟支付。

四、质量要求及履约验收

1. 乙方应保证向甲方交付的合同货物的规格、材质、技术和工艺等应全部符合或优于国家、行业相关标准以及本项目采购文件规定的技术要求。。

2. 乙方应向甲方提供与合同货物的使用、安装和维护有关的全套技术文件和说明，包括使用说明书、技术说明书、操作手册、维修手册、产品验收标准等资料。进口产品需提供报关单、海关审批文等相关资料。

3.乙方保证其供应的合同货物是全新、质量优良的，货物技术水平是先进、成熟的；所提供的技术资料与图纸是准确、清晰、完整、统一的，能满足合同货物安装和维修的需要。

4.乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责在合同约定的交货时间内重新制作，并承担由此而支付的一切费用和本合同约定的违约金。

5.甲方按国家相关标准自行组织有关专业人员验收。

(1) 验收标准：按国家、行业有关规定质量要求和技术指标以及甲方提供的参数要求进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术参数的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方按质量要求和技术参数比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(2) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3) 产品质量验收合格，双方签署质量验收报告。

6.甲方应自乙方履行完合同义务之日起10个工作日内组织验收，甲方无故逾期不进行验收工作的，视同验收合格。

7.乙方收到中选通知书后3日内应向甲方缴纳暂定合同价款10%的履约保证金，在货物验收合格后10个工作日内无息退还。

      - 五、保修、售后等服务要求

1.合同货物的质保期为  1 年，自甲方签署验收证书之日开始计算。如国家有关法律、法规或部委规章对本合同货物之质量.保证期的规定长于上述保证期的，以国家的规定为准。在硬件支持下，软件终生免费升级；质保期内所更换零部件由卖方免费及时提供（人为使用不当造成的损坏不属保修范畴），时间不得超过24小时，维修人员的一切费用由卖方全部自理。质保期满后除收取配件费用外，不再另收取其他费用。主要部件保证甲方所购设备有5年以上的零配件供应，且保证在以后市场价下降时相应下调。

      - 2.乙方应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与甲方联系售后服务事宜，必要的售后机具配置、具有专门的服务电话，并能提供本地化服务。提供7×24小时的技术支持服务，配置专门固定的售后服务电话。

      - 3.在质保期内，乙方对采购产品提供每年不少于4次的巡检和维护保养。

      - 4.质保期内出现质量问题，乙方应在接到通知后2小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作该货物不符合采购要求，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

      - 5.货到现场后由甲方提供场地，乙方自行保管，保管不当造成的遗失损坏问题，由乙方承担相应的损失责任，并应补齐遗失货物和替换损坏货物。

      - 6. 乙方免费提供2次搬家服务，即甲方需要将设备更换安装使用地点的，乙方免费提供拆卸、运输、安装、调试等服务，所有设备提供免费拆卸、运输、安装、调试等服务次数最多为两次。

      - 7. 消毒产品提供消毒效果评价报告、特种设备须提供相应证书。

六、甲方权利义务

1.甲方在验收时对不符合质量要求及参数要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2.甲方在合同规定期限内履行付款责任。

3.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

4.甲方有义务并指派专人积极配合乙方进行交货工作。

指派人员：                        电话：

七、乙方权利义务

1.乙方有权按照合同约定要求甲方及时支付相应合同款项。

2.乙方有义务提供良好的售后服务。

3.乙方有义务提供符合本合同要求的货物并对提供的货物承担质量保证责任。

4.乙方在甲方现场下载货物或开展其他工作期间应设置明显的施工标志并采取适当的安全措施，按要求文明、安全开展工作，若发生任何安全事故，因此所产生的经济及法律责任由乙方全部承担；

5.乙方须指派专人负责与甲方联系供货及售后服务事宜。

指派人员：                            电话：

八、知识产权

乙方提供的产品不得侵害他人的知识产权，包括但不限于著作权、商标权、专利权等。甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其他知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

九、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价5% 的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额  万分之一  /天的违约金，最高不超过未付合同金额的20%；逾期付款超过 7  天的，乙方有权解除合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方直接经济损失的，还应按乙方直接经济损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，甲方有权解除合同。

（2）乙方逾期交付货物而违约的，乙方应按逾期交货总额每日千分之三  向甲方支付违约金；逾期交货超过7天，甲方有权解除合同，乙方则应按合同总价款的   20%  向甲方偿付违约金。

（3）乙方逾期不能交付货物的，乙方则应向甲方按合同总价款的 20% 支付违约金，甲方有权解除合同。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的   20%  向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

如有履约保证金的，乙方同意以上违约金甲方从履约保证金中扣除。若无乙方同意从代付款中先行扣除。

十、合同标的减少与追加处理

1.如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经甲乙双方书面确认同意后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减并结算。

2.如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方书面确认，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增并结算。

十一、廉洁条款

双方均应严格遵守我国相关法律法规规定，特别是禁止商业贿赂的有关规定，恪守商业道德，共同营造合法公平公正的交易环境任意一方不得为了获取与相对方的合作及合作的利益，向相对方工作人员及其关联人员给予任何物质或精神上的直接或间接的不正当利益，包括但不限于直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供现金、支票、信用卡礼品、样品或其他商品、娱乐票券、会员卡、购物卡、货币或货物形式的回扣、回佣、就业或置业、商家付款的旅游、宴请及个人服务等。

十二、不可抗力

由于不可抗力的原因不能履行合同时，双方互不负违约责任。因不可抗力不能履行一方应及时向另一方通报不能履行或不能完全履行的理由，并向另一方提交经当地公证处公证的不可抗力事件文书。

乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由，提供公证文书，双方可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同。

十三、合同解除、变更、终止条款

1.如出现下列任意情形，相对方均有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

2.甲方未按约定支付预付款，经催告后20天仍未支付的。

3.乙方未按约定时间提供服务/货物，经催告履行20天仍未履行的。

4.任意一方书面或其他方式明示不履行合同约定的。

5.合同任意一方对约定事项需进行变更的，应双方友好协商，形成书面变更协议。

6.合同约定义务双方均已经履行完毕，就所有权利义务事宜无遗留问题，合同终止。

十四、争议解决

1.因货物的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可采取（1）方式解决。

（1）向甲方所在地法院通过诉讼解决。

（2）向泸州仲裁委员会提请仲裁解决。

3.因乙方违约，甲方通过司法途径实现债权而产生的诉讼有关费用，包括但不限于律师费、诉讼费、公告费等费用均由乙方承担。

十五、其它事项

1.本合同所载联系方式，是甲乙双方往来文件送达地址，也是产生纠纷后司法文书送达地址。如任何一方通讯地址发生变更，应于变更前15日内通知另一方，否则视为未变更。

2.本合同在双方法定代表人或授权委托人签字并盖公章或合同专用章之日起生效。本合同有效期为合同生效之日起至甲乙双方履行合同完毕之日。

3.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等效力。

4.对于本合同的未尽事宜，需进行修改、补充或完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同补充协议，作为本合同的补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

（签章页）

甲方 ：          （盖章）             乙方 ：          （盖章）

法定代表或委托代理人：                 法定代表或委托代理人：

开户行名称：	                          开户行名称：

银行账户：                             银行账户：

联系方式：                             联系方式：

联系地址：                             联系地址：

联系人：                               联系人：

2022年    月    日                     2022年    月    日